(□受入□解析□製品)	檢查作業表

| 藥品名：EL硫酸(H2SO4) |  |  | 測定項目：TOC (Total Organic Carbon) |  | 作業指示者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ${Operator0} |
|  | 測定實施日 | ${AnalyzeTime0} |  |  |  |

| 一、分析法：H2SO4以UPW稀釋，以Sievers TOC儀分析 UPW & 10% H2SO4 ，Data 計算求出H2SO4 TOC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、分析操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 |  | 程 序 （※保護具；保護眼鏡、保護手套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.準 備 |  | (1) Online Wash 之設定改為Grab 並等待裝置溫機至少30min 再依UPWSA 之順序測試之.,每日需確認分析無塵室Milli-Q 之upw TOC 水質. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) PFA 樣品瓶, Micro Pipette 1000 µl, Electronic balance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.試 藥 |  | (1)Potassium Hydrogen Phthalate (KHP, C8H5KO4) 配置TC STD Solution 1ppm( 回收率測試用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 稱取Potassium hydrogen phthalate 0.53125g(C比率=96/204=0.47, 0.25g C)入 Measuring Flask並加UPW至250ml 標線處為1000ppm , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000ppm 取1 ml 稀釋至 100ml, 得10ppm, 再取10 ml 稀釋至 100ml, 得1ppm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.試料調製 |  | (1) (樣品稀釋10倍) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.標準溶液 |  | 當儀器使用一段時間後,裝置中之耗材便會逐漸下降,本裝置設有耗材自動偵測系統,當儀器耗材充足時上圖右方Acid/Oxydizer/UV Lamp/pumps/Resin bed 等欄位均為綠色,但當耗材耗盡前其顏色會出現變化當顏色變化時,請立即連絡台灣代理店,前來進行維修.※SOP參照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.測 定 |  | 分析Condition UPW : Acid/Oxydizer (0.2ul/min/0.2ul/min). 10% 硫酸 : Acid/Oxydizer (0.2ul/min/1.0ul/min). Instrument Sample flow rate 0.5ml/min, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分析時間例:手动试剂模式, 冲洗和 4 个重复测量的时间約14 分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.收 拾 |  | (1)使用後的各種器具類，用超純水清洗，收納於指示處。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 秤重 |  | 1次UPW(60g) |  |  | ${UPW60G0} |  |  |  | 硫酸(10g) |  | ${H2SO40} |  | 2次UPW(定量至100g) |  |  | ${UPW_H2SO40} |  |  | 硫酸稀釋倍數 |  |  |  |  | ${TIMES0} |  |
| 三、測定結果(單位:ppb) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT NO (樣品瓶號碼) |  |  |  |  |  | 自CHART讀取TOC值 |  |  |  |  |  |  |  | 平均 | 測定結果 報告值 |  |  |  |  | 轉 記 CH |  | 對 照 CH | 合否判定 |  | 分析師 |
|  |  |  |  |  |  | NO1 |  | NO2 |  | NO3 |  | NO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ${LotNo0} ${SampleNo0} |  |  | UPW |  |  | ${UPW_10} |  | ${UPW_20} |  | ${UPW_30} |  | ${UPW_40} |  | ${AVG_UPW0} | ${TOC0} |  |  |  |  | V |  | V | 合 否 |  | ${Tester0} |
|  |  |  | 10% 硫酸 |  |  | ${TEN_10} |  | ${TEN_20} |  | ${TEN_30} |  | ${TEN_40} |  | ${AVG_TEN0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計算: 樣品TOC= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、計算: 自Chart讀取的值 (10% 硫酸平均－UPW平均)* 稀釋倍數＝硫酸TOC ppm, DL：TOC＝100ppb(低於DL 以DL 表示) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社內規格值 |  |  |  |  |  |  | Milli-Q 之upw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 製 品 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOC |  |  | 20ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 參考客戶規格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 再分析基準 |  |  |  | TOC |  |  | 20ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200ppb |  |  |  |  |  |  |  |
| 連 絡 | 超出社內規格值時立即連絡作業指示者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分析高專(主任) |  |  | 分析部門主管 |  |
|  | 異常 （有 無） 連絡完了CHECK（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（TLSQA9100317A1）