(□受入□解析□製品)	檢查作業表

| 藥品名：EL氨水(NH4OH) |  |  | 測定項目：TOC ( Total Organic Carbon ) |  | 作業指示者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ${Operator0} |
|  | 測定實施日 | ${AnalyzeTime0} |  |  |  |

| 一、分析法：樣品經取樣後以適溫加熱 潔淨AIR Purge之,150min後將樣品中NH4OH去除後回補UPW用TOC-L計測定之。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、分析操作:加裝除鹵素裝置(B-Tyoe halogen scrubber) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 |  | 程 序 （※保護具；保護眼鏡、保護手套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.準 備 |  | (1) TOC-L計（熱機1.5小時到達680℃即可測定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) 樣品瓶使用石英器皿,先以3%KMNO4浸泡Than 3%Ammonium chloride 洗淨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.試 藥 |  | (1) Potassium Hyolrogcn Phthalate (KHP, C8H5KO4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) 0.18%HCL(aq) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) 25%H3PO4(aq) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.樣品前處理 |  | NH4OH 秤取50g直接倒入石英三角瓶中,置加熱板上(90℃/150min設定)其上方置入潔淨空氣微量purge之,勿使噴濺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.標準溶液 |  | 由電腦控制作成TC檢量線 0 ppm、0.25 ppm、0.5 ppm、1 ppm、2ppm( STD 2ppm 置入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※SOP參照 |  |  |
| 5.測 定 |  | R值>0.990 依TOC-L計標準操作手冊 選擇NPOC方法分析之 開機後選擇manu methold進入 ※.標準溶液注入量為150µI ; 試料注入量為150µI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 開啟鋼瓶使壓力維持至少於5kgf/cm2以上 - 將Sylinge上方空氣流量調整至150ml/min at 20℃ - IC之反應液改為0.18%HCL - TOC儀開機使溫度上升至680℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.收 拾 |  | 使用後的各種器具類，用超純水清洗，收納於指示處。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、測定結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT NO |  | 荷姿 |  | 樣品瓶 號碼 |  | 自CHART讀取值 | 測定結果 報告值 |  | 轉 記 CH | 對 照 CH |  | 合否判定 |  |  | 分析師 |
|  |  |  |  |  |  | TOC | TOC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ${LotNo0} |  | ${style} |  | ${SampleNo0} |  | ${TOC00} | ${TOC10} |  |  |  |  | 合 否 |  |  | ${Tester0} |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  |  |
| 四、計算 自Chart讀取的值 DL：TOC＝0.05ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社內規格值 |  |  |  |  | 製 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOC |  | < 1000 ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連 絡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分析高專(主任) |  |  | 分析部門主管 |  |
|  | 超出社內規格值時立即連絡作業指示者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 異常 （有 無） 連絡完了CHECK（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（TLWQA9100315A1）