${type}檢查作業表

| 藥品名：${pdd_prod_name} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測定項目：鹽化物(Cl-) |  |  |  |  |  |  |  |  | 作業指示者 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${Operator0} |  |  |
|  | 測定實施日 |  |  |  | ${TestDate0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析法：試料先以零級空氣充分曝氣後,再以陰離子分析儀測定H2SO4 中Cl- 濃度.。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 點檢項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |  | 操作流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天秤使用前點檢確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | IC陰離子分析儀開機暖機準備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IC分析儀使用前點檢完了確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | 檢量線作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50g 樣品置入125ml PFA樣品瓶中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 護 具 |  | 保護眼鏡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保護手套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 準備3mmol NaOH *2 曝氣實施(如程序書操作)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試劑： (1)0.1N NaOH (2)鹽化物標準液(1000μg/ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IC陰離子儀檢量線作成 ↓ R2 ; 50ppb QC CHECK 確認 ↓ 樣品分析 ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收拾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |
| LOT NO. |  |  |  | 荷姿 |  |  | 取樣品號碼 |  | 陰離子 |  |  |  |  | 測定結果(ppb) |  | 報告值(ppb) |  |  | 轉記 CH |  | 對照 CH |  | 合否判定 |  |
| ${LotNo0} |  |  |  | ${pdd_type0} |  |  | ${SampleNo0} |  | Cl- |  |  |  |  | ${Cl-H2SO40} |  | ${Cl-H2SO40} |  |  | V |  | V |  | 合 否 |  |
| ITEM |  |  |  | 判定基準 |  |  | R2值實蹟 |  |  |  |  |  |  | Correlation Coefficien |  | 判定基準 | CHECK-1 |  | CHECK-2 |  |  |  | CHECK STD-2(第二廠) ± 10%以內 |  |
| CI- |  |  |  | >0.995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  | 45~55 |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |
| STD原液LOT NO |  |  |  |  |  |  | A: |  |  |  |  |  |  | B: |  | 標準溶液濃度(ppb) NO1 NO2 NO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偵測下限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cl |  |  |  |  | ：15 ppb |  |  |  |  |  |  |  | C l- : 0 50 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連 絡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分析師 |  | 簽 核 者 |  |  |  |  |
|  |  | 超出社內規格值時立即連絡作業指示者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${signer0} |  |  |  |  |
|  |  | 異常 （有 無） 連絡完了CHECK（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${Tester0} |  |  |  |  |  |  |

（QSELQC3077-005B4）