${type}檢查作業表

| 藥品名：${pdd_prod_name} |  |  | 測定項目：TOC、TC (Total Organic Carbon/Total Carbon) |  | 作業指示者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ${Operator0} |
|  | 測定實施日 | ${TestDate0} |  |  |  |

| 一、分析法：H2SO4試劑中添加氯化鋇，以遠心分離使硫酸鋇沈降，用TOC計測量 上部沉清液體之TOC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、分析操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 |  | 程 序 （※保護具；保護眼鏡、保護手套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.準 備 |  | (1)TOC計（熱機1.5小時到達680℃即可測定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)試管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.試 藥 |  | (1)Potassium Hyolrogcn Phthalate (KHP, C8H5KO4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)Sodium Hydrogen Carbonate (NaHCO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)Sodium Carbonate (Na2CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)25% H3PO4 (aq) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.試料調製 |  | (1) 參考硫酸TOC分析 (前処理)SOP(樣品稀釋100倍) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.標準溶液 |  | 同H2O2 TOC 分析時之檢量線製作方式(1)配製TC標準溶液 0 ppm、2 ppm、5 ppm、10 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※SOP參照 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)配製IC標準溶液 0 ppm、2 ppm、5 ppm、10 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.測 定 |  | (1)依TOC計標準操作手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ※標準溶液注入量；試料注入量為TC 50μl, IC 65μl(參數設定, 自動注入,) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.收 拾 |  | (1)使用後的各種器具類，用超純水清洗，收納於指示處。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、測定結果(單位:ppm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT NO |  |  | 樣品瓶 號碼 |  | - |  | 自CHART讀取值 |  | 測定結果 報告值 | 轉 記 CH |  |  | 對 照 CH | 合否判定 |  |  |  | 分析師 |
|  |  |  |  |  |  |  | TC | IC | TOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ${LotNo0} |  |  | ${SampleNo0} |  | B: BaCl2空白 |  |  |  |  | V |  |  | V | 合 否 |  |  |  | ${Tester0} |
|  |  |  |  |  | A: 樣品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 樣品重(W1) |  |  | 空白中30%BaCl2重 (W3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 稀釋後定量重(W2) |  |  | 樣品中30%BaCl2重量(W4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計算: 樣品TOC= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、計算: 自Chart讀取的值 TC－IC＝TOC ppm, 樣品TOC=(A- (W4/W3*B))*W2/W1 DL：TOC＝3ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社內規格值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 製 品 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOC |  |  |  |  |  |  |  |  | < 10 ppm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TC |  |  |  |  |  |  |  |  | < 15 ppm |  |  |  |  |  |
| 再分析基準 |  |  |  | TOC |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2 ppm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TC |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 連 絡 | 超出社內規格值時立即連絡作業指示者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分析高專(主任) |  | 分析部門主管 |  |
|  | 異常 （有 無） 連絡完了CHECK（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（TLSQA9100315A1）